福建中医药大学设备询价工作单

公司名称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟 CT 实验仪 |  | 15 |  | 详见附件 |
| 2 | 嵌入式生物医学电子实验箱 |  | 15 |  | 详见附件 |
| 3 | 数字示波器 |  | 15 |  | 详见附件 |
| 4 | 旋转阳极启动保护、限时及保护电路实验箱 |  | 10 |  | 详见附件 |
| 5 | X线机容量保护电路实验箱 |  | 10 |  | 详见附件 |
| 6 | X线机整流电路实验箱 |  | 10 |  | 详见附件 |
| 7 | 人耳听觉听阈测量实验仪 |  | 15 |  | 详见附件 |
| 8 | 旋光仪 |  | 12 |  | 详见附件 |
| 9 | 焦利氏秤（磁环秤） |  | 12 |  | 详见附件 |
| 10 | 光电比色计 |  | 12 |  | 详见附件 |
| 11 | 阿贝折光仪（单目） |  | 6 |  | 详见附件 |
| 12 | 读数显微镜 |  | 8 |  | 详见附件 |
| 13 | 实验室图像工作站 |  | 2 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                      联系电话：

1、询价会报名截止时间为2024年11月13日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份

5、询价时间和地点:时间--2024年11月13日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

一、模拟CT实验仪

技术参数：

1.配备实验专用6块八棱柱红玻璃（d15mm*21mm）、3块蓝玻璃（长度尺寸：25.95mm、35.35mm、45.50mm）、四色块（40mm*40mm*12mm）模拟人体，具备工业级电动机带动实验托盘;

2.扫描运动方式：旋转（电动）+手动平移;

3.托盘旋转范围：0～360度，最小转角0.5度;可单步转动、自动45度转动和长按转动;

4.平移范围：0～8cm；

5.采用低功率长寿命激光器，寿命大于8000小时;

6.光电接收器分辨本领<3mm;

7.输出电压范围：0～5V;

8.电源电压：AC 220V;额定功率：50W;

9.微机接口方式：USB;

10.可完成万用表朗伯定律验证、微机朗伯定律验证、灰度认识实验、迭代法测CT值、窗宽窗位认识、16个体素单元图象重建等实验;

11.配套多媒体软件;

12.配套实验软件;

13.配套USB连接线，设备防尘罩，玻璃收纳盒。

14.与《医药物理学实验》-“十四五”普通高等教育本科规划教材第五版教材相配套。

二、嵌入式生物医学电子实验箱

技术参数：

（一）主板

1.基于ARM®Cortex™-M4F的32位RISC内核，工作频率要求可达到168 MHz，支持ARM单精度数据处理指令和数据类型的单精度浮点单元（FPU），采用高速嵌入式存储器。

2.≥7”TFT液晶屏，电容触摸，分辨率（800*480）、四通道波形同时显示，也可单通道显示，具备触控功能。

3.≥1M字节外部SRAM。

4.≥16M字节SPI总线控制外部FLASH。

5.程序嵌入µC/OS-Ⅱ实时操作系统。

6.单片机主控模块要求可插拔调换。

7.采用串口转USB通讯方式。

8.具备语音播报功能、录音功能。

9.≥16位8通道AD芯片，采样速率可达200KSPS，可承受最高±16.5V电压，内部带信号调理电路。

10.采样精度：≥16位

11.传感器支持即插即用。

12.≥6导联切换选择心电采集模块，心电输出信号1-50倍放大可调节，芯片可插拔。

13.信号发生器频率可调，范围10Hz～500kHz，输出具备方波、正弦波、三角波，方波占空比可调，正弦波幅度可调，芯片可插拔。

14.I2C总线与键盘管理模块通讯支持红外通讯，红外遥控键盘的控制。内置数码管表头式电流表和电压表，通过表笔进行测量电流电压，内置温湿度传感器，蜂鸣器控制报警功能。

15.10HZ,100HZ两档低通滤波器，截止频率可调节，芯片可插拔。

16.≥4倍放大倍数可调节，运算放大器放大倍数可调，基线可调，芯片可插拔。

17、可在电路上设置故障点。

18.50Hz陷波中心频率可调节。

19.前端电路采用AD620，输入阻抗要求达到100M，4位数码管显示、PCF8574B控制8个LED的显示、按键控制。

20.支持固定模块：脉搏模块、呼吸模块、心电模块、信号发生器模块。配有扩展模块：血压模块、血氧模块、温度模块、心音模块。

21.与《医药物理学实验》-“十四五”普通高等教育本科规划教材第五版教材相配套。

（二）呼吸模块（肺功能模块）：

1.要求可以测量呼吸频率、吸呼比、潮气量等。

2.可1-75倍放大。

3.可选择二阶10Hz低通滤波。

4.可插拔，防高压瞬变。

5.量程：0-10KPa；分辨率：0.1KPa

(三)温度模块：

1.可以实时监护病人的体温变化。

2.≥8 倍放大。

3.可选择二阶 10Hz 低通滤波。

4.可插拔，防高压瞬变。

5.量程：0-70ºC，分辨率：±0.1ºC

(四)血氧模块：

1.可以测量脉率、血氧饱和度。

2.≥8 倍放大。

3.可选择二阶 10Hz 低通滤波。

4.可插拔，防高压瞬变。

5.940nm 波长红外光/660nm 波长红光、测试范围：70%-100%

6.脉搏速率测试范围：30-245bpm，精度：±3bpm

(五)脉搏模块：

1.可以测量——脉搏频率。

2.≥11倍放大

3.可选择二阶 10Hz 低通滤波。

4.防高压瞬变。

5.量程：0-10KPa，分辨率：0.1KPa

(六)心电模块：

1.可以测量心率、P 波幅度、R 波幅度、T 波幅度、P-R 时间、QRS 时间、Q-T 时间、T 波时间。

2.≥25 倍前级放大，≥50倍后级放大。

3.可选择二阶10Hz低通滤波。

4.防高压瞬变。

（七）血压模块（心血管功能）：

1.可以测量收缩压，平均压，舒张压，脉率、循环系统血流动力流变学参数无创检测及实现方法。

2.1-100倍放大。

3.可选择二阶10Hz低通滤波。

4.量程：0-50KPa ，分辨率：0.1KPa

（八）心音模块：

1.可以检测到人体心音的波形，并对其做出分析处理。

2.≥25 倍放大。

3.可选择二阶 10HZ 低通滤波。

4.量程：0-60kg

（九）仿真器：

1.≥8位avr单片机atmega16，7.3728MHz晶振，可在线实时仿真烧写程序。

- 信号发生器：

1.信号发生器频率可调，范围 10Hz～500 kHz，输出有方波、正弦波、三角波，方波占空比可调，正弦波幅度可调。

（十一）软件：

1.分为脉搏，心电，呼吸，温度，血氧，血压，心音部分。综合显示四通道部分，可实时显示和保存测量数据和曲线，具有数据分析和图形数据处理功能。

（十二）硬件：

1.要求提供硬件底层程序源代码。

（十三）全配置包含：控制主机一台，实验箱一套、连接线10条，USB线1条,电源线1条，电子说明书1份，软件程序一套（含光盘），内部模块包括：脉搏模块(含脉搏传感器）、心电模块（心电夹4个）、呼吸模块（含呼吸传感器）各一块，外部模块包括：心音模块（含心音传感器）、温度模块（含温度传感器）、血压模块（含血压传感器）、血氧模块（含血氧传感器）及仿真器。

（十四）须满足与现有Pclab801实验箱的配件通用。

三、数字示波器

技术参数：

1.≥2 条模拟通道。

2.≥100 MHz 带宽。

3.高达 1 GS/s 采样率。

4.所有通道上 20K 记录长度。

5.≥7 英寸 WVGA 彩色显示器。

6.≥32 种自动测量和 FFT 功能，全面分析波形。

7、内置示波器介绍手册，提供操作说明和示波器基础知识。

8.前面板上 USB 2.0 主控端口。

9.后面板上 USB 2.0 设备端口。

10.与《医药物理学实验》-“十四五”普通高等教育本科规划教材第五版教材相配套。

四、X线机旋转阳极启动保护、限时及保护电路实验箱

技术参数：

1.可进行旋转阳极启动与保护电路实验和X线机曝光限时电路实验。

2.电源电压：220V、电源频率：50HZ。

3.旋转阳极启动保护电路含信号输入电路和开关电路，能控制启动时间：0.25-1.5s可调，有模拟旋转阳极及启动正常指示。

4.旋转阳极启动保护电路能模拟灯丝加热电路故障的影响。

5.旋转阳极启动保护电路能进行阳极启动前静态测试，启动后动态测试。

6.X线机限时与保护电路包含电源及零信号发生电路、摄影限时及限时保护电路、可控硅触发电路。

7.曝光过程可显示，曝光时间：0.5-3s可调。

8.总功率：＜60W。

9.配置：主机一台；启动电路模块一套；启动保护电路模块一台；摄影限时电路模块一套；限时保护电路模块一套；可控硅电路模块一套。

10.与医学影像设备学实验课程的实验设备相配套。

五、X线机容量保护电路实验箱

技术参数：

1.可做曝光容量保护实验，管电压、灯丝电压、曝光时间关联，当曝光参数过度时不能曝光。

2.源电压：220V、电源频率：50HZ。

3.X线机容量过载保护电路。

4.KV：可调节。

5.mA：可调节。

6.曝光时间可调。

7.曝光过量警告。

8.配置：主机一台；管电压调节电路模块一套；管电流调节电路一套；曝光调节电路一套；过量电路报警电路一套。

9.与医学影像设备学实验课程的实验设备相配套。

六、X线机整流电路实验箱

技术参数：

1.可进行整流电路组成和工作原理观察分析，进行单相全波整流电路实验、球管特性实验、倍压整流电路实验和三相全波整流电路实验。

2.电源电压：220V、380V，电源频率：50HZ；

3.有模拟X管，具备单相全波整流电路、倍压整流电路、三相全波整流电路。

4.灯丝电流：可调、可测；

5.管电压：可调、可测；

6.变压形式：分压时调节；

7.灯丝加热：可调、可测；

8.波形变化：可测；

9.可实现三相双重六波整流电路、三相十二波整流切换；

10.总功率：＜60W；

11.配置：主机一台；电源电路模块一套；单相全波整流模块一套；单相备压整理电路模块一套；三相全波整流模块一套；参数测量与显示电路模块一套；

12.与医学影像设备学实验课程的实验设备相配套。

七、人耳听觉听阈测量实验仪

技术参数：

1.输入电源：220V±10%;50Hz±5%;功耗＜50W；

2.内置式信号源输出：1）20～20000Hz;标准正弦波(智能键控)，可连续调节；

2）可以用19个固定档频率(Hz)，调节频率：20、30、50、80、100、150、200、300、500、800、1000、1500、2000、3000、5000、8000、10000、15000、20000；

3.正弦波非线性失真系数：小于0.5%；

4.声音分间断和连续两档；

5.显示：128*64点阵中文菜单液晶显示，菜单式操作；

6.内置数字频率计：分辨率1Hz；

7.校准频率：1KHz；

8.音量粗调和细调以及校准电位器采用优质电位器；

9.数字声强指示表(dB表)：相对指示（-35dB~30dB）；

10.耳机：头戴式监听耳机，测量更精确,并配置专用木箱包装保护；

11.主机配有6.5mm和3.5mm两种耳机插座；

12.具备声频范围标准正弦波发生器、频率计、功放电路、数字声强指示表(dB表)、全密封头戴耳机(监听级)等。

13.与《医药物理学实验》-“十四五”普通高等教育本科规划教材第五版教材相配套。

八、旋光仪

技术参数：

1.测量模式：旋光度

2.仪器光源：LED灯＋滤色片

3.工作波长：≥589nm (钠D 光谱)

4.测量范围：±180°

5.度盘格值：≤1°

6.度盘游标读数值：≤0.05°

7.放大镜放大倍数：≥4×

8.试管长度：100mm/200mm普通型

9.电源：220V±22V , 50Hz±1Hz

10.与《医药物理学实验》-“十四五”普通高等教育本科规划教材第五版教材相配套。

九、焦利氏秤

技术参数：

1.可用于测量液体表面张力系数、负荷与弹簧伸长的关系、物体的比重、微小物体的重量。

2.游标刻度：≤0.1mm

3.弹簧直径：≤0.5mm

4.主标升降高度：≥1.2m

5.与《医药物理学实验》-“十四五”普通高等教育本科规划教材第五版教材相配套。

十、光电比色计

技术参数：

1.数字显示。

2.波长范围：340-1100nm

3.量程范围：

3.1透光率：0～100.0%

3.2吸光度：0～2.000

3.3浓度：0～100.0%

4.滤色片：红/黄/蓝三色。

5.灵敏度：≥0.01 吸光度（以0.001%重铬酸钾溶液注入 10 毫米比色皿或比色杯内用 42 号滤色片测定）

6.T / A ：转换精度：≤&plun;0.005A（0.5A 处）

7.稳定性：预热 15 分钟后，零点漂移≤1.5%T/3min

8.重现性：同一溶液读数误差≤0.5%(T)

9.电源电压：交流：220 伏

10.与《医药物理学实验》-“十四五”普通高等教育本科规划教材第五版教材相配套。

十一、阿贝折光仪（单目）

技术参数：

1.采用目视瞄准，光学度盘读数，温度数显，简单可靠。

2.棱镜采用硬质玻璃，不易磨损。

3.内置流通池可配置专用的恒温水浴槽，满足在恒定温度下的测量。

4.测量范围： (nD) 1.3000~1.7000；(Brix) 0-95%

5.准确度：(nD)±0.0002(估计读数)

6.平均色散示值：±0.0005

7.数字温度计显示：

8.单目观察

9.与《医药物理学实验》-“十四五”普通高等教育本科规划教材第五版教材相配套。

十二、读数显微镜

技术参数：

1.光学放大倍数：30X、80X

2.测量装置规格：

2.1测量范围：0~50mm

2.2测微鼓格值：≤0.01mm

3.测量精度：≤0.015mm

4.仪器主要尺寸测量台与物镜间最大距离：3X不小于150mm；8X不小于130mm。

5.与《医药物理学实验》-“十四五”普通高等教育本科规划教材第五版教材相配套。

十三、医学影像工作站

DR技术参数：

1.可模拟病人注册功能，相应信息可保存可调取；

2.可读取DICOM、JPG、等常见数据格式图像；

3.可保存实验图像为DICOM，jpg等；

4.可显示图像的直方图，可实时手动调整窗宽窗位；

5.可一键自动调节到最佳窗宽窗位；

6.可对成像结果进行长度测量；

7.X射线性质实验功能：不同曝光参数（kV，mA，曝光时间）与射线的能谱关系（边界吸收限），可交互式放大、缩小、平移、测量谱线数据，谱线图像可保存为JPG格式；

8.可实时计算不同曝光参数下的比释动能（照射剂量）、照射量、平均能量、平均波长等，相应数据可保存为Excel表格；

9.可测量至少四种材料（水、铝片、铜片、铅片）在不同厚度情况下的比释动能、照射量及相应的半价层；

10.可模拟真实环境下DR人体检查技术场景，包括立式、卧式检查，常见摆位操作，可对球管、床、人体进行不同空间参数的调整（角度，高度，水平位置等），成像结果与以上的调整联动；

11.至少包括人体头部；胸部；腹部、脚踝等人体部位的数字人数据库，可模拟真实条件下不同曝光参数下图像的变化：

12.可用线对模板开展空间分辨率实验，可模拟不同曝光参数、不同源像距（SID）、对分辨率的影响。

CT部分技术参数：

1.针对笔形束和扇形束成像原理，可设置旋转角度，旋转步进，源心距等参数的开放式操作实验；

2.动画演示笔形束和扇形束CT的原始投影数据（正弦图）采集过程；

3.由简单到复杂设计9种样品模型实验，可以手绘自定义样品模型；

4.可分别动态演示第一代和第三代CT扫描模式的探测器和球管的扫描运动过程，数据动态采集过程（即正弦图获取），滤波反投影过程和最终的重建图像效果；

5.扇形束CT重建中，可选择使用不同加窗函数滤波器进行反投影重建，观察重建图像效果，包括Sinc窗，矩形窗，三角窗，汉宁窗，汉明窗，切比雪夫窗，布莱克曼窗和高斯窗等。可显示加窗滤波器的时域和频域波形；

6.具备探测器损坏或响应不一致、DAS增益不一致、金属异物、球管打火等常见伪影等模拟功能；

7.空间分辨率和密度分辨率测试；

8.开机预热过程显示；

9.可保存与打开原始数据(mat格式);

10.可保存与打开图像(jpg,IMA,DCM)；

11.基本图像进行后处理：如测量感兴趣区的大小与距离、窗宽窗位的调节、切片显示、图像翻转、图像显示幅面等；

12.可编辑、存储与读取病人相关信息；

13.成像参数：X射线参数（kV、mA、S）可调节，并实时显示对图像的影响；

14.可调节层面参数（层倾斜角度、层位、层数）、采集参数（旋转角度、步进角度）；采集矩阵大小；扫描方向，病人体位，扫描距离，螺旋/常规扫描等设置；

15.样品模版为数字人体；要求可实现针对数字人的不同倾斜角度的单幅或多幅CT数据采集和图像重建效果等；

16.具备图像缩放，移动，伪彩，负片，电影播放，灰度直方图，灰度均衡化等图像后处理或显示功能。

MRI技术参数：

1.基础原理子模块:

1.1 具有原理演示动画：不少于10分钟；

1.2 预扫描功能：中心频率确定，射频脉冲角度确定，有源匀场，线圈调谐匹配；

1.3 可使用序列不少于：H-FID，H-SE，S-FID，S-SE，H-CPMG等；

1.4 成像功能：不少于7 种成像序列（SE, FSE, GRE, IR, 1D coding,  SE-EPI, SPIRAL-EPI）的数据采集与图像重建功能；

1.5 可动态显示原始数据采集和K空间填充过程；

1.6 可选择常规速度扫描显示或加速模式显示功能；

1.7 15种成像参数可任意设置后虚拟扫描，得到不同图像效果；

1.8 成像用样品模型的组织类型可任意组合；

1.9 可保存原始k空间数据和图像；

1.10 伪影分析功能；能开展不少于10 种伪影(卷褶伪影、截断伪影、化学位移伪影、射频干扰、中心点伪影、中心线伪影、拉链伪影、运动伪影、镜像伪影、位置偏离、条纹伪影)的表现，以及成因分析；

2.弛豫时间定量测量子模块:

2.1可模拟仿真核磁共振弛豫谱的一维和二维弛豫分析技术的数据采集和弛豫谱反演过程（采用TSVD算法实现）和结果；

2.2 可实现T1弛豫时间，T2弛豫时间，D（扩散系数）一维弛豫分析技术的数据模拟采集和反演实现等；

2.3 可实现D-T2，T1-T2等二维弛豫谱的数据采集和二维反演功能；

2.4 显示一维和二维弛豫谱序列（包括IR、SR、CPMG、PGSE、PGSE-CPMG、IR-CPMG）的序列图；

2.5 可按照比例选择两种样品（一种为T1、T2和扩散参数都固定不变的油样，另一种为T1、T2和D随浓度变化的弛豫剂溶液（本项目选用五水硫酸铜））的混合物作为检测样品；

2.6 数据采集和反演参数都可调；

2.7 对有机高分子可实现波谱的演示分析，可对其J耦合和化学位移进行相应的设置；

硬件技术参数：CPU：≥7380，≥32核，CPU主频≥ 3.0GHz。内存：≥64GB DDR4 颗；硬盘：≥4TB SSD。接口：串口数量≥1；PCI-E 3.0 x16 插槽数量:≥1;网口:≥1；阵列卡：板载阵列卡，支持raid0、1、5等。扩展： 插槽 1≥PCI Express 3.0 x16 • 插槽 2≥PCI Express 3.0 x1 • 插槽 3≥PCI Express 3.0 x4。电源：≥1000W。产品结构：塔式。

商务要求：

合同签订后30工作日到货；质保期自设备验收合格之日起12个月；质保期过后5年内可对嵌入式生物医学电子实验箱软、硬件免费升级。