福建中医药大学设备询价工作单

公司名称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼气检测仪 |  | 1套 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2026年1月21日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2026年1月21日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技术要求 | 响 应 情 况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

呼气检测仪 1套

一、技术参数

硬件部分：

1.传感器位点数量：≥8个。

2.传感器检出限：ppb级。

3.检测气体：支持检测各类有机及无机挥发性气体，适配呼气检测场景。

4.传感器类型：无传感器类型限制需对各类有机、无机气体（如丙酮、异戊二烯、丁酸、氨气、氮氧化物、硫化氢等）具有一定敏感性。

5.传感器核心工作温度：对各类有机、无机气体（如丙酮、异戊二烯、丁酸、氨气、氮氧化物、硫化氢等）具有一定敏感性并最大可能保留呼出气原始形态。

6.传感器检测流量≥100 mL/min。

7.仪器预热时间：预热时间≤90分钟，预热时间越短越好。要求提供技术白皮书等相关佐证材料。

8.仪器测试方式：泵吸式或载气式（以空气源为主，可兼容惰性气体），通过气泵将被测样品与载气带入检测气室，便于气袋、样品瓶类包装样本检测。

9.仪器前处理功能：设备融合呼气前处理模块，软件自动控制温湿度，使载气与样气湿度差异△RH≤0.5%，原始状态的气体可直接进气。

10.仪器检测运行流量调节范围：100～200 mL/min。

11.仪器气路系统：载气式（空气源），全气路自动清洗，软件自动控制。

12.配备≥7寸触摸屏（或提供外接交互设备），可实时显示气味响应曲线及气味指纹图，支持通过触摸屏直接快速操作实验。

13.仪器清洗流量：约1.5 L/min。

14.仪器运行环境湿度：5～60%。

15.仪器工作温度：15～30℃。

16.仪器存储温度：-20～70℃。

17.主机尺寸：≤500*500*500 mm。

18.主机工作电压：220VAC。

19.主机重量：≤15 kg。

软件部分：

1.支持8个测量通道及温湿压数据实时采集，采用专业图表组件，支持实时曲线显示。

2.具备数据校验、异常检测等功能。

3.支持采集数据文件自动上传FTP服务器、USB手动备份、数据恢复等数据安全保障功能。

4.具备数据处理模块，具有特征提取和数据集PCA/LDA多种分析方式的降维散点图显示功能。

5.可实时监测仪器运行状态、工作环境参数（温湿度、气压）、气路预处理模块运行状态，具备维护提醒功能。

6.具备网络通信功能，支持FTP服务器配置、远程数据访问等扩展功能。

应用部分：

1. 适用于呼出气体疾病检测，需具备一定样本测试积累，同时可拓展至其他气体分析场景；要求需佐证材料如实际临床检测样本案例或官网宣传或相关文献佐证。

二、配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单台套配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼气检测仪 | 1套 | 呼气检测仪主机1套 电源适配器及配套线缆1套。 设备便携箱1个。 采集软件1套。 传感器响应值计算软件1套。 |

三、商务要求

交货期：合同生效后30天内。

质保期：整机免费保修3年。

其他：交货时应提供设备的装箱单等证明材料，设备需为厂家原包装未拆封。安装、调试、验收合格后交付使用。